## Téma : Základní elektronické měřící přístroje

Úvod

Elektronické měřící přístroje:

- Analogové –	údaj je spojitý znázorněný výchylkou ukazatele elektromechanického přístroje (posledního bloku) nebo spojitým grafickým výstupem.

Typický příklad:   analogový osciloskop, zapisovač nebo spektrální analyzátor

- Číslicové (digitální):

  - prezentace formou dekadického čísla

Typický příklad:   číslicové multimetry a univerzální čítače

  - nebo přístroje využívající číslicového zpracování signálu

Příklad: FFT*) spektrální analyzátory, analyzátory signálu a osciloskopy 	s číslicovou pamětí

jejich výstupy jsou ve formě zdánlivě spojitého grafu (sestaveného z velkého množství bodů odpovídající číselným hodnotám), ale které pracují s digitalizovanými údaji. Vedle hlavní výstup –grafu- poskytují řadu dalších údajů v číslicové formě

Společný rys většiny moderních elektronických měř. přístrojů je využití jednoho nebo několika mikroprocesorů. Základní funkce těchto přístrojů vychází z nám již známého obecného blokového schéma:

VUS

AAF

VZP

A/D

BČZ

ČZJ

D/A

RF

AZJ

Řídící jednotka

X

1.Číslicové multimetry

K měření stejnosměrných i střídavých napětí a proudů se dnes v převážné míře v laboratořích i průmyslu používají číslicové přístroje, přesněji číslicové multimetry.

- v laboratořích přesné

- v průmyslu robustnější

- malé servisní přístroje.- mají přesnost srovnatelnou  s analogovými přístroji (většinou okolo 1% údaje)

Tyto multimetry postupně nahrazují a doslova vytlačují elektromechanické univerzální přístroje.

Výhody číslicových měř. přístrojů:

- vyšší přesnost

- jednoznačnost údajů

- možnost přenosu dat do spolupracujících zařízení

Poznámka *): FFT = rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform) ,algoritmy zkracující výpočet

Výhody analogových přístrojů

- možnost přehlédnout ukazatel jediným pohledem celý analogový měřící rozsah

- relativní velikost měřené hodnoty

- a pohodlné sledování trendu měřených hodnot

jsou u malých servisních multimetrů často kompenzovány doplněním sloupcových ukazatelů. Jeho hodnota bývá aktualizovaná např. až 10 x za sekundu.

Další výhodou digitálních multimetrů, zejména servisních, je nezávislost měření na poloze přístroje. Neobsahuje mechanické části v měřicím systému. Zejména v údržbě si opraváři mohou při práci pověsit přístroj např. na dveře rozvaděče co nejvhodněji do zorného pole a uvolní si pro práci obě ruce bez obav o jeho poškození .

Základem číslicového multimetru je pouze stejnosměrný číslicový voltmetr.

Jeho zapojení vychází ze zjednodušeného  obecného schématu.

Skládá se z:

- vstupního děliče VD		/změna měřících rozsahů

- zesilovače Z 			/mj. i dosažení požadované vst. impedance

- ADC				/nejčastěji integrační s dvojí integrací nebo u 	rychlých systémových voltmetrů a vzorkovacích voltmetrů ADC 	s postupnou aproximací

- logické řídící jednotky RJ

- číslicové zobrazovací jednotky ZJ

ZJ

Pro měření proudu a odporu složí převodníky těchto veličin na napětí (P I/U, P R/U).

K měření střídavých napětí a proudů je mezi zesilovač a ADC vložen převodník střídavého napětí na stejnosměrné (ST/SS).

Dnešní číslicové multimetry jsou často osazeny jedním nebo několika mikroprocesory a standardizovaným rozhraním (interface), umožňující komunikaci s dalšími přístroji v měřícím systému.

Základní charakteristiky a parametry číslicových voltmetrů a multimetrů:

- Počet míst číslicového zobrazovače. Dnes 3 až 8 ½ míst (max. údaj 999 			až 199 999 999). Počet míst zpravidla odpovídá celkové přesnosti přístroje a u delších displejů i krátkodobé stabilitě přístroje. Často je rozlišovací schopnost lepší než absolutní chyba. (Při volbě multimetru je nutné prostudovat technická data!)

- Počet a hodnoty vstupních rozsahů. Obvykle 4 až 6 pro napětí např. 0,1 V až 1000 V. Přepínání je ruční nebo automatické.

- Přesnost. Relativní chyba obvykle 0,1% až 0,001% pro stejnosměrná napětí. Chyby číslicových multimetrů jsou specifikovány samostatně pro všechny měřené rozsahy a frekvenční pásma.

- Časová stálost. Specifikace přesnosti bývá definovaná pro dva nebo tři časové intervaly pro kalibraci: 24 h., 3 měsíce, případně 1 rok.

- Rozlišovací schopnost, rozlišení (resolution). Je to nejmenší změna napětí indikovaná voltmetrem. Závisí na zvoleném rozsahu. Obvykle je nejnižší rozsah 100 uV 		až 100 nV.

- Citlivost (sensitivity). Vyjadřuje nejmenší napětí měřitelné daným přístrojem. Na střídavých rozsazích bývá nižší – převodníky střídavého napětí na stejnosměrné pracují až od určité úrovně vstupního napětí.

- Vstupní impedance. Obvykle 10 MOhm pro měření stejnosměrných napětí a 1 MOhm paralelně s C=40 pF pro měření střídavých napětí

- Použitý typ ADC. Výrobci zpravidla neuvádějí. Má však podstatný vliv na řadu parametrů a vlastnosti voltmetru. Zejména rychlost (1 měření/s do 104 měření/s), rozlišovací schopnost, citlivost a odolnost proti rušení

  - nejčastěji ADC s dvoutaktní integrací – doba měření 100 ms nebo 200 ms, rozlišovací schopnost až 0,1uV, chyby menší než 0,01%

  - ADC s postupnou aproximací – až 10000 měření/s , chyby v řádu 0,01% až ,001%.

Dále sem patří:

- Programovatelnost

- Autokalibrace – samočinné korekce změn parametrů analogových vstupních částí voltmetru

- Samočinný diagnostický test

- Pro měření střídavých veličin  má základní význam jaký je použit převodník střídavého napětí na stejnosměrné. Zda přesný usměrňovač nebo převodník skutečné efektivní hodnoty.

Další téma: Typy rušení a potlačení tohoto rušení číslicovými voltmetry.